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法定代表人授权书及法人身份证明格式
法定代表人授权书
鹤峰县中心医院：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的血管内超声诊断系统等一批设备采购及安装活动的投标代表人,全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。
     本授权书自       年    月    日签字生效，特此声明。
	粘贴法定代表人身份证正反面（复印件）        



	粘贴被授权人身份证正反面（复印件）



授权代理人姓名：       性别:        年龄：
单位:                  电话号码:    
供应商全称（签章）:                     
法定代表人签字:           
被授权人签字： 
                                                   年   月   日  







法人身份证明

供应商名称： 	                      	
单位性质：                          	
地 址：                                        
成立时间：       年      月     日
经营期限：       
姓 名：        性 别： 	 	
年 龄 ：      岁	职 务： 		     
系                        （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：  （盖单位章）                            

                         年     月     日

附法定代表人身份证复印件
	粘贴法定代表人身份证正反面（复印件）





附件2： 
承诺函格式

无违背《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书
致鹤峰县中心医院（采购人）：
本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件。其他：
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

承诺单位(盖章）:                        

法定代表人或委托代理人（签字）：         	

日期：    年   月   日







  
未被列入“信用中国”网站中的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单承诺函

致鹤峰县中心医院（采购人）：
本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺我公司未被列入“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)中的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单。


承诺单位(盖章）:                       
法定代表人或委托代理人（签字）：              

日期：    年   月   日
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附件3：
相关证件
营业执照（副本）复印件及相关经营资质


























附件4：

标包1报价表

	序号
	项目名称
	数 量
	控制单价
（台/套）万元
	报价单价
（台/套）万元
	备注

	1
	血管内超声诊断系统及安装集成（含税价）
	1
	9.70
	
	

	2
	裂隙灯显微镜及安装集成（含税价）
	1
	1.40
	
	

	3
	眼用超声雾化机及安装集成（含税价）
	1
	3.80
	
	

	合计
	




供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

联系电话：

报价时间：    年    月     日





标包2报价

	序号
	项目名称
	数 量
	控制单价
（台/套）万元
	报价单价
（台/套）万元
	备注

	1
	经皮黄疸测定仪及安装集成（含税价）
	1
	1.43
	
	

	2
	光谱治疗仪及安装集成（含税价）
	1
	4.80
	
	

	合计
	




供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

联系电话：

报价时间：    年    月     日









附件5：
设备参数及技术要求（标包1）
	名称
	技术和性能参数要求
	参数响应情况

	血管内超声诊断系统
	1、设备参数（硬件）
	

	
	★1.1多功能介入超声诊断平台，支持≤20MHz和≥60MHz机械旋转式超声导管技术，可用于冠状动脉和外周血管介入治疗；
	

	
	1.2具备≥13英寸医用级可拆卸触控控制器，取出后可自由移动进行操作，支持多点触控，高分辨率≥ 1920 x 1080，彩色LED触控显示器；
	

	
	1.3配备光电鼠标及键盘套件，通过鼠标进行操作，描绘图像。可以通过鼠标滚轮在不同的Frame之间切换；
	

	
	1.4内置高速硬盘，存储空间≥300GB；
	

	
	1.5存储方式多样，可以将图像以DICOM 3.0的格式存储于CD,DVD、移动硬盘，并可以上传至网络；
	

	
	1.6具有≥4个USB接口，≥1个网线接口，≥1个HDMI格式的影像信号输出端口；
	

	
	1.7 具备≥21英寸显示器，高分辨率≥ 1920 x 1080，医用级LCD显示器；
	

	
	★1.8 驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。≥7档自动回撤挡位，自动回撤距离≥10cm；
	

	
	1.9 具有中速回撤速度：2mm/或者3mm/s或者4mm/s；
	

	
	★1.10 自动回撤，最大采集数≥6000帧图像。手动回撤，最大采集数≥18000帧图像；
	

	
	2、设备参数（软件）
	

	
	2.1具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件，该功能可通过计算机图像分析功能自动检测和识别截面管腔和血管边界；
	

	
	2.2具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确定血管腔及血流边界；帧数范围可在3~15范围内调节；
	

	
	2.3具有双图功能：主显示器上同时显示来自同一回撤不同帧的两幅截面图像。通过双图，可以查看血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变，它还可以自动显示图像之间的距离；
	

	
	2.4 具有斑点抑制功能，通过选择斑点抑制模式，提供图像处理以帮助除去图像中因血细胞移动反射而形成的 “血斑”，使图像更清晰；
	

	
	2.5支持标签功能：可在任意位置添加标签，数量不限，便于记录并快速查看标签图像。可自动测量标签间距离、当前位置到各标签的距离或者当前位置到参考位置的距离；
	

	
	2.6 具备标签缩略图功能：将标签的帧的缩略图显示在截面视图之下，快速地识别并导航到加标签的帧，同时显示相应的截面图像；
	

	
	2.7具备自动标签距离测量功能：可自动测量标签间距离、当前位置到各标签的距离或者当前位置到参考位置的距离；
	

	
	2.8支持标注:可在图像中任意位置添加标注，标注可自定义，可保存或修改；
	

	
	2.9具备长轴标尺功能：长轴图像下显示距离标尺，以便于进行测量；
	

	
	2.10对于图像的任意帧可以进行多次面积和距离测量：最多可进行3次面积测量和至少9次距离测量；
	

	
	2.11 具有噪声抑制模式，通过选择噪声抑制模式，降低噪声信号，提高图像分辨度；
	

	
	2.12 具有内腔加深模式，通过选择内腔加深模式，区分血液与其他组织结构；
	

	
	2.13 Demo转换功能：主机上任意病例转换为Demo Case，并可对ID及名字等进行编辑；
	

	
	2.14 可对 IVUS 图像的亮度进行 1-10 级调节，以调整出更易识别边界的图像；
	

	
	2.15 系统可以适用增益、景深等调节功能对图像进行优化；
	

	
	2.16 软件支持中英文界面；
	

	
	2.17 呈现血管横截面长轴影像，长轴影像可以进行360度旋转观测；
	

	
	2.18 图像可进行缩放查看，可通过手势或鼠标控制；
	

	
	2.19 具有录像播放功能，播放整个回撤过程中的IVUS图像，播放速度可调节1mm/s、2mm/s、3mm/s以及当前录制的自动回撤速度；
	

	
	★2.20 系统具有辅助血管评估功能，通过对血管和管腔的自动识别，用不同颜色标记出血管和管腔的预测边界为用户提供便捷的修改，管腔和血管边界的准确度≥ 85%；
	

	
	★2.21 开启辅助血管评估功能且自动回撤时，可计算每一帧的血管/管腔整体，在长轴视图中自动计算并显示血管/管腔整体轮廓。同时将自动识标记管腔狭窄区域（近端与远端）以及最小关键帧。反应时间≤1秒；
	

	
	★2.22 支持影像学和功能学，可在血管内超声设备上显示功能学数值，包括：Pa，Pd，Pa/Pd 数值；
	

	
	3、一次性导管参数
	

	
	★3.1用于冠脉血管的高清超声导管：具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率≥60MHz，轴向分辨率≤26μm；
	

	
	★3.2用于冠脉血管的常规超声导管：具有宽带技术的机械旋转式超声导管，工作频率≤40MHz，轴向分辨率≤40μm；
	

	
	★3.3 用于心腔内或外周介入的超声导管：工作频率≤20MHz。
	

	
	3.4 超声成像导管可兼容5F（1.67mm）指引导管；
	

	
	3.5超声成像导管近端通过外径≤3.1F（1.03mm），超声成像导管远端外径≤2.7F（0.9mm）；
	

	
	▲4.配置主机1台、一次性超声导管≥1套。
	

	裂隙灯显微镜
	1.显微镜部分
	

	
	1.1显微镜类型：双目交角式立体显微镜
	

	
	1.2目镜：10×
	

	
	1.3总放大率：16×,10×
	

	
	1.4视场直径：Ø17.5mm、Ø14mm
	

	
	1.5瞳距距离可调：55-72mm
	

	
	1.6屈光度可调：>±5D
	

	
	1.7固视灯：绿色LED
	

	
	1.8输入电压：交流110V/60Hz 220V/50Hz
	

	
	1.9输入功率：80VA
	

	
	2.裂隙部分
	

	
	2.1裂隙宽度：0~14mm连续可调(在14mm时裂隙呈圆形)
	

	
	2.2裂隙长度：1~14mm连续可调
	

	
	2.3光斑直径：Ø0.3、2、Ø5.5、ø9、14(mm)
	

	
	2.4裂隙角度：0~180°
	

	
	2.5滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片
	

	
	2.6照明灯泡：12V20W或12V30W灯泡
	

	眼用超声雾化机
	★1.具备全程语音播报功能；
	

	
	2.具备参数记忆功能：设置参数后自动记忆，下次无需调试；
	

	
	★3.模式切换：常温雾化、加热雾化及薰蒸模式自由切换；
	

	
	4.雾化杯容量：0 - 140ML；
	

	
	5.温度设置及控制范围：30 - 45℃（可调节）；
	

	
	6.具备温度异常语音报警功能；
	

	
	★7.具备温度检测方式：管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同；
	

	
	★8.具备超高温报警功能：有超高温语音报警及保护功能，双温度探头监测温度；
	

	
	9.整机噪声：≤50dB（A）（距离主机1m）；
	

	
	★10.主机超声工作频率：2.4MHz±10% 。雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。
	

	
	11.最大雾化率≥1ml/min；
	

	
	★12.具备煮中药功能：具有预煮中药功能；
	

	
	★13.可以加中药和西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等），管路为一次性管路；
	

	
	14.保护功能：
	

	
	14.1具备温度超过设置温度停止工作并发出警报功能；
	

	
	14.2具备输出显示温度达到45℃发出警报功能；
	

	
	14.3具备缺水语音报警功能；
	

	
	14.4具备雾量、治疗时间调试功能；
	

	
	14.5具备预留气体接口，可外接安全气体输入。
	


备注：参数响应栏请填写“正偏离”“无偏离”“负偏离”
















设备参数及技术要求（标包2）
	名称
	技术和性能参数要求
	参数响应情况

	经皮黄疸测定仪
	★1、光源为氙闪光灯；
	

	
	★2、开机首次按压功能键后，可连续测试；
	

	
	3、具备紫外截止滤光片有效过滤掉紫外线；
	

	
	4、检测方式:光反射式，蓝色光波(450nm)、绿色光波(550nm)比较；
	

	
	5、显示方法：采用LCD/OLED/TFT等显示屏；
	

	
	6、3位数字显示，直接读取测试结果；
	

	
	7、具备液晶显示屏带背光；
	

	
	8、两种单位显示mg/dl、μmol/1，可根据需要切换单位，无需对照换算表格；
	

	
	9、自动计算1-5次平均值，要求测量值和平均值同时显示；
	

	
	10、可删除粗大误差数据；
	

	
	11、采用可充电电池（锂电池/镍氢电池等），单次充电后满足至少使用800次；
	

	
	12、电池电量:具有电量自检功能，实时显示电池电量；
	

	
	13、具备自动关机功能；
	

	
	14、示值误差:00~15±1mg/dL、16~25±1.5mg/dl；
	

	
	15、精密度:RSD<2%；
	

	
	16、校验盘:对白色屏显示00.0mg/dl或00.1mg/dl，对黄色屏显示20.0±0.5mg/dl；
	

	
	★17、具有ISO13485质量管理体系认证或同等体系认证；具有省级及以上医疗器械检验机构出具的产品检测报告；具有中华人民共和国医疗器械注册证（二类）。
	

	光谱治疗仪
	★1光源：点阵光源：优质LED长寿命窄波光源。使用寿命≥50000小时；
	

	
	2光源类型：点阵光源，点阵光源采用抛物面及非球面结合的配光技术，使辐照面光强均匀分布；
	

	
	3辐照面积：≥500mm×300mm；
	

	
	4峰值波长:红光633±10nm；蓝光417±20nm；黄光590±10nm；
	

	
	★5最大有效辐照度：红光：≥110mW/cm2、蓝光：≥170mW/cm2、黄光：≥25mW/cm2；
	

	
	6光源模组结构：≥5扇，由独立可折叠光源组成，每扇可90°～180°内自由调节；
	

	
	7照射方式：≥2种，连续、调制任意可选；调制宽度：0.1s～2s可调，调制间隔：0.1s～2s可调；
	

	
	8辐照时间：控制范围：1～≥90min连续可调，步长：1min、5min、10min可选；
	

	
	9推荐辐照距离：5cm～20cm之间；
	

	
	★10伸缩臂装置：≥3关节，且三关节旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm；
	

	
	11光源模组噪音：采用静音风扇；在正常工作状态下，产生的噪声不得超过60dB；
	

	
	12冷却系统：采用有效散热设计；
	

	
	★13控制系统：
	

	
	13.1≥8英寸高清触摸屏，智能控制系统；可根据用户习惯最多存储5个常用最佳治疗参数；
	

	
	13.2光源辐照度大小可在10%～100%调节，步进1%、5%、10%可选；
	

	
	13.3 点阵光源的光源模块可同时照射也可单页照射，适应不同辐照面积的选择；
	

	
	13.4点阵光源可控制单波或双波同时照射，在触摸屏上可自由选择，无需更换光源模组；
	

	
	13.5具有驱动异常检测、光源异常检测功能；
	

	
	13.6系统具有每个波长单独出光时间累计功能，可根据此功能进行光源模组更换判定。
	

	
	14保护装置：配有安规漏电隔离变压器装置，超温自动断电保护装置。
	

	
	15电源：单相交流220V/50Hz，500VA;
	

	
	★16使用年限：≥10年
	


备注：参数响应栏请填写“正偏离”“无偏离”“负偏离”











附件6：
售后服务承诺函



























附件7：
其他相关证明文件
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